第三章  采购需求

前注：

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）预付款：合同签订后15个工作日内支付合同价款的 40%；

（2）进度款：产品制造安装完成后15个工作日内支付合同价款的40%；

（3）验收款：服务系统通过验收后 ,凭乙方开具的全额税务发票，15个工作日内支付合同价款的20%。

	2
	供货地点
	采购人指定地点  

	3
	供货期限
	合同签订后3个月内完成交货并完成系统拆装及升级服务

	4
	免费质保期
	提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算

	5
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：电磁测量系统拆装和维护升级

所属行业：工业


二、货物需求说明

招标需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	货物明细
	数量

	1
	等离子体电流罗科系统
	罗科制作，不锈钢固定件加工
	4

	2
	halo罗科系统（▲）
	罗科制作加工、保护罩
	96

	3
	逆磁线圈系统
	线圈、支撑、陶瓷压板制作
	3

	4


	电磁测量系统服务
	光纤真空穿墙测试
	1批

	
	
	线圈互感标定测试
	1批

	
	
	双绞线至航空插头焊接
	1批

	
	
	诊断系统拆除、安装、引线焊接、位置测量
	1批


注：标注为“▲”为本次采购的核心产品。
2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

电磁测量系统是托卡马克装置运行和等离子体控制的基本诊断之一，主要用于测量装置周边磁场的空间分布及瞬时变化规律，提供磁场、电流等宏观等离子体信息。根据EAST升级改造和物理实验目标需求，大电流、高参数等离子体运行对电磁诊断提出更高的需求和测量精度，为实现装置在高参数下安全运行和等离子体精确控制，安装于装置内部的磁探针系统亟需在探针测量参数、制造工艺和安装位置等方面进行相对应升级。

本次采购对应：1、等离子体电流罗科，这部分探针主要用于等离子体平衡计算、射频波保护和失超保护；2、halo罗科线圈，这部分探针主要测量偏滤器晕电流大小数值，用于破裂电磁力分析和偏滤器安全保护；3、逆磁线圈，这部分探针用于等离子体内能测量，评估等离子体约束性能。4、电磁测量系统服务，主要包括罗科线圈测试标定、线缆焊接以及系统拆装服务和定位.

2.2、 制造与技术服务要求

2.2.1、等离子体电流罗科系统

等离子体电流罗科系统由罗科线圈、支撑和固定件组成。该系统是安装在真空室内部，绕真空室极向一圈。材料需要满足真空、辐照、高温要求。

系统关键参数：

# 电流测量范围：0~1MA

# 测量精度：误差小于百分之一

# 电流频率响应：大于50kHz

# 绝缘不低于1 GΩ

2.2.2、halo罗科系统


等离子体电流罗科系统由罗科线圈和固定件组成。该系统是安装在偏滤器支撑腿上。材料需要满足真空、辐照、高温要求。

系统关键参数：

# 电流测量范围：0~50kA

# 测量精度：误差小于百分之五

# 电流频率响应：大于50kHz

# 绝缘不低于1 GΩ

2.2.3、逆磁线圈系统

逆磁线圈系统由线圈、支撑、陶瓷压板制作而成，逆磁线圈绕极向一圈。材料需要满足EAST真空室内部高温、真空、辐照要求。

系统关键参数：

# 电流频率响应：大于50kHz

# 绝缘不低于1 GΩ

2.2.4、电磁测量系统服务

电磁测量系统服务包括光纤穿墙真空检测服务、罗科线圈真空烘烤与互感标定服务、双绞线至下阱口航空插头焊接服务以及电磁测量系统拆除、集成安装以及定位。

技术要求

* 集成安装：安装误差小于0.5mm，所有引线需要进行保护处理

2.3、测试要求和验收标准

验收指标

	序号
	货物名称
	主要验收项
	技术指标
	验收标准

	1
	等离子体罗科系统
	线圈灵敏度
	灵敏度大于60mV/kA
	测试报告

	2
	halo罗科线圈系统
	线圈灵敏度
	灵敏度大于10mV/kA
	测试报告

	3
	逆磁线圈系统
	安装精度
	线圈过装置中心，安装精度误差控制在1度以内
	实验相对误差小于10%

	4
	电磁测量系统服务
	安装精度
	安装精度控制在0.5mm以内
	实验相对误差小于2%


验收标准：所有测试，应达到或优于所有验收指标，验收时由需方组织验收小组到供货方现场测试验收，按照合同约定的验收方式逐项完成实际指标测试并记录测试数据，达到全部验收指标后，形成完整的测试验收完工报告交由甲方审批，甲方审批无异议后方可视为产品合格，准允出厂，并进行后续安装和验收测试，并提交完工报告交由甲方审批。
三、报价要求
1.投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2.除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。

